KẾ HOẠCH DEMO XÉT NGHIỆM HIV TRÊN MÁY STARLET

(23 -  24/ 03/2023)

I- MỤC TIÊU

- Chạy kiểm chứng tính hiệu quả của chương trình Hamilton Venus cho xét nghiệm định lượng real-time PCR HIV, sử dụng kit artus HIV Virus-1 QS RGQ.

II- MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

- Chương trình Hamilton Venus hỗ trợ chạy kit của QIAGEN trong bước PCR setup, kết hợp cùng bước Extraction của chương trình Seegene Launcher để hoàn thiện quy trình cho các mẫu bệnh HBV, HCV, HIV mà không cần thao tác bằng tay của kỹ thuật viên.

III- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Mẫu thử:

- Mẫu RNA xét nghiệm HIV đã biết trước kết quả xin từ phòng lab thực hiện trên máy QIAsymphony SP. Các mẫu trải dài ở các nồng độ: âm tính, < 50 cps/ml (ngưỡng điều trị ổn định HIV), >1000 cps/ml (ngưỡng nguy cơ cao truyền cho con hoặc xác định điều trị chưa hiệu quả).

- Mẫu chứng chuẩn để dựng đường chuẩn từ bộ kit real-time HIV Qiagen.

2. Thiết kế thí nghiệm

2.1. Kết quả đánh giá đạt khi:

- Chứng chuẩn: tất cả các QS đều có Ct, và lệch không quá 2 Ct

QS1: 24.31 ± 2 Ct

QS2: 27.56 ± 2 Ct

QS3: 30.76 ± 2 Ct

QS4: 34.06 ± 2 Ct

* Ghi chú: Kit Qiagen không quy định hệ số R2, Efficiency, Slope của đường chuẩn. Kết quả sẽ vẫn xem xét các hệ số này để đánh giá bổ sung hiệu quả của quy trình (Lý thuyết tốt nhất khi: Slope -3.32; R2: 1; Effienciency: 100%)

- NTC: Ct của IC đạt 30 ± 2 Ct

- Mẫu HIV: kết quả nồng độ cps/ml không lệch quá 0.5log

2.2. Dự kiến thời gian và lượng mẫu thực hiện

Đợt 1 (23/03/2023):

| Loại mẫu | Số lượng |
| --- | --- |
| RNA HIV âm tính | 1 |
| RNA HIV < 5E1 cps/ml | 1 |
| RNA HIV > 1E3 cps/ml | 1 |
| QS1 (1E4 IU/ul) | 1 |
| QS2 (1E3 IU/ul) | 1 |
| QS3 (1E2 IU/ul) | 1 |
| QS4 (1E1 IU/ul) | 1 |
| NTC | 1 |
| Tổng số test | 8 |

Kết quả được đánh giá ngay sau khi chạy xong đợt 1, nếu đạt mới thực hiện đợt 2

Đợt 2 (24/03/2023):

| Loại mẫu | Số lượng |
| --- | --- |
| RNA HIV âm tính | 3 |
| RNA ở các nồng độ <50 cps/ml đến 10^7 cps/ml (Tùy thuộc số lượng mẫu và nồng độ xin được ở lab) | 3 |
| QS1 (1E4 IU/ul) | 1 |
| QS2 (1E3 IU/ul) | 1 |
| QS3 (1E2 IU/ul) | 1 |
| QS4 (1E1 IU/ul) | 1 |
| NTC | 1 |
| Tổng số test | 11 |

3. Nguyên vật liệu

| STT | Nguyên vật liệu | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn vị hỗ trợ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu RNA HIV | 9 | Mẫu | Phòng lab có xét nghiệm HIV |
| 2 | Bộ kit artus HI Virus-1 QS RGQ | 24 | Test | Kit demo hết hạn Qmedic hỗ trợ |
| 3 | White Strip tube | 3 | Chiếc | Phòng lab |
| 4 | White Strip cap | 3 | Chiếc | Phòng lab |
| 5 | Deepwell | 3 | Chiếc | Phương Đông |
| 6 | Tip 1000 dùng cho Starlet | 2 | Vỉ ( 8 x 12 tips) | Phương Đông |
| 7 | Tip 300 dùng cho Starlet | 2 | Vỉ ( 8 x 12 tips) | Phương Đông |